- 控制协议

| 类型 | 控制命令 |
| --- | --- |
| 激光控制 | 开启：55 AA 01 1A 1A |
|  | 关闭：55 AA 01 1B 1B |
| 连续抓图 | 55 AA 01 09 09 |
| 转动方向 | 正向转动：55 AA 01 04 04 反向转动：55 AA 01 05 05 |
| 注意：发送命令顺序（运动结束之后一定要关闭激光）： 1：55 AA 01 1A 1A 2：55 AA 01 09 09 3：55 AA 01 1B 1B |  |

- 当前设备参数设置

| 600W相机，16mm镜头 | 置采集与转动同步：55 AA 01 02 01 0 0 0 03 设置时间间隔10ms：55 AA 01 16 0A 0 0 0 20 设置电机转动步进角度0.02：55 AA 01 10 01 00 00 00 02 00 00 00 13 设置电机转动步进角度0.04：55 AA 01 10 01 00 00 00 04 00 00 00 15 设置自动旋转时的转动角度 22°：55 AA 01 0E 16 0 0 0 24 设置等待时间间隔20ms：55 AA 01 18 14 0 0 0 2C 正向转动速度10ms：55 AA 01 0C 01 00 00 00 0A 00 00 00 17 |
| --- | --- |

- 参数详细设置

- 系统同步

设置采集与转动异步：55 AA 01 02 00 0 0 0 02

设置采集与转动同步：55 AA 01 02 01 0 0 0 03

获取系统同步状态：55 AA 01 03 03

- 相机抓图间隔时间

设置时间间隔6ms：55 AA 01 16 06 0 0 0 1C

设置时间间隔6ms：55 AA 01 16 06 0 0 0 1C

设置时间间隔10ms：55 AA 01 16 0A 0 0 0 20

设置时间间隔16ms：55 AA 01 16 10 0 0 0 26

设置时间间隔20ms：55 AA 01 16 14 0 0 0 2A

设置时间间隔30ms：55 AA 01 16 1E 0 0 0 34

获取时间间隔：55 AA 01 17 17

说明：

55 AA 01：帧头

16：地址

0A：间隔时间，以16进制设置，单位为ms，示例指令为10ms，最高可设置到FF，也就是255ms

20：校验位，先计算：55+AA+01+16+0A = 0x0120，取累加和低八位，即20

- 转动步进角度

设置电机转动步进角度0.05：55 AA 01 10 01 00 00 00 05 00 00 00 16

设置电机转动步进角度0.5：55 AA 01 10 0A 00 00 00 05 00 00 00 1F

设置电机转动步进角度0.1：55 AA 01 10 0A 00 00 00 01 00 00 00 1B

设置电机转动步进角度1：55 AA 01 10 64 00 00 00 01 00 00 00 75

设置电机转动步进角度5：55 AA 01 10 64 00 00 00 05 00 00 00 79

获取电机转动步进角度：55 AA 01 11 11

说明：

55 AA 01：帧头

10：地址

01：角度倍率，以16进制设置，示例指令为1倍，最高可设置到FF，也就是255倍

05：角度基数，以16进制设置，示例指令为0.05°，最高可设置到FF，也就是2.55°

16：校验和，先计算：55+AA+01+10+01+05 = 0x0116，取累加和低八位，即16

实际的步进角度=角度倍率x角度基数，示例步进角度为：1x5x0.01=0.05°

- 旋转角度参数设置

设置自动旋转时的转动角度 3°：55 AA 01 0E 03 0 0 0 11

设置自动旋转时的转动角度 5°：55 AA 01 0E 05 0 0 0 13

设置自动旋转时的转动角度 8°：55 AA 01 0E 08 0 0 0 16

设置自动旋转时的转动角度 10°：55 AA 01 0E 0A 0 0 0 18

设置自动旋转时的转动角度 20°：55 AA 01 0E 14 0 0 0 22

设置自动旋转时的转动角度 22°：55 AA 01 0E 16 0 0 0 24

设置自动旋转时的转动角度 25°：55 AA 01 0E 1E 0 0 0 2C

设置自动旋转时的转动角度 28°：55 AA 01 0E 1C 0 0 0 2A

设置自动旋转时的转动角度 30°：55 AA 01 0E 1E 0 0 0 2C

设置自动旋转时的转动角度 35°：55 AA 01 0E 23 0 0 0 31

设置自动旋转时的转动角度 36°：55 AA 01 0E 24 0 0 0 32

设置自动旋转时的转动角度 40°：55 AA 01 0E 28 0 0 0 36

获取自动旋转时的转动角度：55 AA 01 0F 0F

说明：

55 AA 01：帧头

0E：地址

0A：自动旋转的角度，以16进制设置，示例指令为10°，最高可设置到FF，但超过40°，只会按照40°计算，因为振镜有效旋转为40°

18：校验和，先将末位之前的相加，取结果的低八位

- 转动速度设置

设置正向转动速度2ms：55 AA 01 0A 01 00 00 00 2 00 00 00 0D

设置正向转动速度50ms：55 AA 01 0A 01 00 00 00 32 00 00 00 3D

设置正向转动速度100ms：55 AA 01 0A 01 00 00 00 64 00 00 00 6F

设置正向转动速度1000ms：55 AA 01 0A 0A 00 00 00 64 00 00 00 78

获取正向转动速度：55 AA 01 0B 0B

说明：

55 AA 01：帧头

0A：地址

10：自动旋转正向的速度，以16进制设置，示例指令为10ms旋转一次，最高可设置到FF，即255ms

1A：校验和，先将末位之前的相加，取结果的低八位

设置正向转动速度2ms：55 AA 01 0C 01 00 00 00 2 00 00 00 0F

设置正向转动速度50ms：55 AA 01 0C 01 00 00 00 32 00 00 00 3F

反向转动速度100ms：55 AA 01 0C 01 00 00 00 64 00 00 00 71

反向转动速度1000ms：55 AA 01 0C 0A 00 00 00 64 00 00 00 7A

获取反向转动速度：55 AA 01 0D 0D

说明：

55 AA 01：帧头

0C：地址

10：自动旋转反向的速度，以16进制设置，示例指令为16ms旋转一次，最高可设置到FF，即255ms

1C：校验和，先将末位之前的相加，取结果的低八位

- 连续模式下相机抓图等待间隔时间

设置时间间隔20ms：55 AA 01 18 14 0 0 0 2C

设置时间间隔18ms：55 AA 01 18 12 0 0 0 2A

设置时间间隔16ms：55 AA 01 18 10 0 0 0 28

设置时间间隔10ms：55 AA 01 18 0A 0 0 0 22

设置时间间隔9ms：55 AA 01 18 09 0 0 0 21

设置时间间隔8ms：55 AA 01 18 08 0 0 0 20

设置时间间隔5ms：55 AA 01 18 05 0 0 0 1D

设置时间间隔3ms：55 AA 01 18 03 0 0 0 1B

设置时间间隔1ms：55 AA 01 18 01 0 0 0 19

获取时间间隔：55 AA 01 19 19

说明：

55 AA 01：帧头

18：地址

0A：间隔时间，以16进制设置，单位为ms，示例指令为10ms，最高可设置到FF，也就是255ms

20：校验位，先计算：55+AA+01+18+0A = 0x0122，取累加和低八位，即22

- 设置激光器亮度

注释：占空比设置值不能超过PWM周期计数值的最大值，即不超过319；在0~319内可以任意设置，但在占空比过高或者过低，PWM波会有过冲或平滑，陡降和上升不明显。故建议在10~310之间

占空比设置值越小，激光器亮度越暗！！！！

PWM频率：50KHZ

PWM周期计数值：0~320

PWM占空比设置值：10~310

触发命令：

占空比为20：:55 AA 01 29 00 00 00 00 14 00 00 00 3D

占空比为40：:55 AA 01 29 00 00 00 00 28 00 00 00 51

占空比为60：:55 AA 01 29 00 00 00 00 3C 00 00 00 65

占空比为80：:55 AA 01 29 00 00 00 00 50 00 00 00 79

占空比为100：:55 AA 01 29 00 00 00 00 64 00 00 00 8D

占空比为120：:55 AA 01 29 00 00 00 00 78 00 00 00 A1

占空比为140：:55 AA 01 29 00 00 00 00 8C 00 00 00 B5

占空比为160：:55 AA 01 29 00 00 00 00 A0 00 00 00 C9

占空比为180：:55 AA 01 29 00 00 00 00 B4 00 00 00 DD

占空比为200：:55 AA 01 29 00 00 00 00 C8 00 00 00 F1

占空比为220：:55 AA 01 29 00 00 00 00 DC 00 00 00 3D

占空比为240：:55 AA 01 29 00 00 00 00 F0 00 00 00 19

占空比为260：:55 AA 01 29 01 00 00 00 04 00 00 00 2E

占空比为280：:55 AA 01 29 01 00 00 00 18 00 00 00 42

占空比为300：:55 AA 01 29 01 00 00 00 2C 00 00 00 56

- 设置线性电压最大范围

设置电压5v：55 AA 01 1C 32 0 0 0 4E

设置电压7v：55 AA 01 1C 46 0 0 0 62

设置电压10v：55 AA 01 1C 64 0 0 0 80

获取时间间隔：55 AA 01 1D 1D

说明：

55 AA 01：帧头

1C：地址

32：电压范围值，以16进制设置，单位为ms，示例指令为5v，最高可设置到5A，也就是9v

4E：校验位，先计算：55+AA+01+1C+32 = 0x014E，取累加和低八位，即4E

注意：初次上电时，如果没有设置该参数，系统默认输出电压最大范围为7v